[image: image1.png]


  漳州水仙药业股份有限公司

招标文件
编号:№ ZHB2022017 共7页  第4页

   
[image: image1.png]

1.项目名称：无极药业质量管理部液相色谱仪招标
2.标的内容及数量：本项目包含液相色谱仪（本次招标仅限进口品牌），数量一台。
3.对投标人资格的要求：具有独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。
4.交货期及交货地点：合同签订后90个日历日内交付设备，交货地点在福建省漳州市龙文区檀林路28号漳州无极药业厂区内。不符合交货期的视为废标。
5. 付款方式：
5.1合同签订生效后预付合同总价30%；

5.2货物到达海关，卖方凭海关清关凭证，买方再付合同总价60%；卖方保证4天内货物到达买方指定地点，同时开具与合同总金额相等的增值税专用发票给买方。

5.3仪器安装调试校准验收合格后，买方支付剩下的尾款10%。
6. 主要技术、质量要求：详见附件一。
7. 质量保证：质量保证期不少于自仪器验收合格之日起12个月，投标人可承诺更长的质保期。
8. 投标报价规定：
8.1本次招标采取一次性报价方式。
8.2 要求开具增值税专用发票结算，投标人报价单上应注明不含税总价、税率及含税总价。
9. 双方职责:
9.1中标方负责货物的运输，凡货物到招标方之前所产生的费用及意外损失由中标方负责承担。

9.2按《招投标法》、《合同法》等相关法律法规执行。
10. 开标时间、地点及参与方式：
10.1开标时间、地点：2022年10月31日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

10.2投标截止时间：2022年10月30日17:30，逾期招标人有权拒收。

10.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
11.投标文件要求：
11.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。
11.2第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.生产资质证书或生产商的授权文件。
11.3第二部分为商务文件，包括a.《投标报价表》b.产品技术参数说明（技术指标不得低于附件一的主要技术要求）；c.《配置清单》d.评标办法要求提供的其他材料。
11.4以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

12评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
13评标办法：在满足招标文件要求的前提下，采用综合评标办法，通过对投标价、方案及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	40分
	以不含税总价为评审依据，报价最低者得40分，其余按价格差百分比扣分。公式为：投标最低报价/投标价×40分。【报价金额必须为采购该投标人产品所需的总价格，包括运输(送至交付地点)、商业保险、安装调试、验证和质保期内的售后服务及海关关税等各项费用。】

	2
	技术评审
	50分
	1．技术参数、性能：50分； 2．不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 【注：技术参数中的带“▲”部分为必须满足项】

	3
	售后服务
	10分
	1. 质保期：6分。（质保期最长得6分，其余按比例得分）【提供加盖公章的质保期承诺函】 2.其它服务承诺：4分。【提供加盖公章的承诺函】


14发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）13779911798  游志成
          技术交流：0596-2103075   13559669961  王淼静
招标人：漳州无极药业有限公司

                                        招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                                        招标办公室

                                                     2022年10月24日
附件一：
液相色谱仪技术参数：
1、 操作环境  工作电压：100V—240V，600VA；
工作温度：4-35℃；
相对湿度：20到85%
2、仪器部分

2.1系统控制：

▲仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，可视化操作界面

工作站：支持，可视化操作界面

移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，可视化操作界面

2.2 输液泵

▲脱气单元：共5路：4路流动相+1路清洗液 （体积 400uL）

▲泵类型：并联双柱塞

泵腔体积：10uL，减小压力脉动且减小延迟体积

脉动：< 0.15MPa（1.0mL/min，10MPa，水）

▲流速范围：0.0001～10 mL/min

▲流速重现性：<0.065%RSD 或 <0.02minSD，其中较大值

梯度：4元低压梯度

▲梯度范围：0～100%（0.1% 步进）

梯度程序：20步

梯度准确度：±0.55%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件）
梯度重现性：±0.13%（1mL/min，10MPa，指定条件）

▲最大耐压：50MPa

物理双泵头：便于维护

无需阻尼器即可实现系统压力稳定：减小延迟体积
2.3 自动进样器

进样方式：全量进样（无样品损失）
最大耐压：50MPa

进样准确度：±1.5%（50uL，N=10）

进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2,000uL）
进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL）

RSD <0.25% （2.0-4.9uL）

RSD <0.5%  （1.0-1.9uL）

RSD <1.0%  （0.5-0.9uL）

交叉污染: ≦ 0.0028% (典型值)

进样周期：15sec（5uL）

▲样品数量： 210位（1.5mL）

样品盘材质：金属材质，更利于热传导实现快速制冷

样品制冷：4～43℃（室温不超过30℃、湿度不超过时70%时，可低至4℃
进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件）

前处理功能：支持样品转移，添加，稀释

Co-injection功能：支持，可简化样品处理
2.4 柱温箱

▲加热/制冷方式：强制空气循环式，色谱柱加热更均匀

▲容量：可放置5根色谱和梯度混合器、柱切换阀等
控温范围：室温-10～90℃
2.5 PDA检测器

▲波长范围：200～750nm

二极管数量：1024

设备分辨率：0.7 nm/pixel

波长准确度：±1nm

▲噪音：<±3.2×10-6AU（250 nm，参比 350 nm）

漂移：600x10-6AU/h（250 nm，参比350 nm）

采样频率：～90Hz
2.6 扩展性
可灵活扩展同品牌的荧光、同品牌的示差折光、同品牌的蒸发光散射等检测器
可升级为双流路系统
可升级为具有专用软件方法开发系统

3、色谱工作站

可视化操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。
可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理。
附件二：

投标单位法定代表人授权书
项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）
                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          
              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权人签名：                 被授权人签名：               
职务：                       职务：                       
投标单位（公章）
附件三：

液相色谱仪项目投标报价表
	名称
	规格
	数量
	不含税单价（元）
	税率
	含税单价（元）

	液相色谱仪
	
	1
	
	
	

	合计（不含税）：
	大  写： 人民币                          元整（¥：              ）

	合  计（含税）：
	大  写： 人民币                          元整（¥：              ）

	备注：本报价为含税报价，含运费、安装调试费用、整机IQ、OQ认证等费用。


报价单位：（盖章）
联系人：
联系电话：
日期：
PAGE  

